
**市市场监管局发布老视成镜监督抽查情况**

针对消费者投诉、举报集中以及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监督管理局组织力量对上海市宝山区、虹口区、黄浦区、嘉定区、静安区、闵行区、浦东新区、青浦区、松江区、徐汇区、杨浦区、长宁区等12个区商场超市专卖店销售的129批次老视成镜进行了监督抽查，经检测，有58批次不合格。不合格项目主要是光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差、光学中心垂直互差、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、两镜片顶焦度互差、标志七项。

一是光学中心单侧水平偏差不合格，有13批次、光学中心水平偏差不合格，有9批次。如上海市闵行区吉英眼镜店销售的标称由临海市繁华眼镜厂生产（或供货）的“”牌老视镜（型号型号：5059）光学中心单侧水平偏差为+2.2mm（标准允差应为±1.0mm），光学中心水平偏差为+3.8mm（标准允差应为±2.0mm），与标准要求不符。光学中心单侧水平距离对应着瞳孔到鼻梁的水平间距,光学中心水平距离和光学中心单侧水平距离偏差过大，瞳孔无法对准光学中心，眼肌和视力容易出现疲劳，长期佩戴还会导致散光。

二是光学中心垂直互差不合格，有4批次。如上海黄浦区大华眼镜店销售的标称由丹阳市司徒镇华明眼镜厂生产（或供货）的“”牌老视镜(规格型号：2019)，光学中心垂直互差实测值为1.3mm（标准值应≤1.0mm）,超出标准要求。光学中心垂直互差不合格，瞳孔对焦后，两眼珠高低不同，眼肌和视力容易疲劳，长期佩戴还会出现眼珠一高一低的情况。

三是球镜顶焦度偏差不合格，有9批次、柱镜顶焦度偏差不合格，有1批次。如上海市闵行区吉英眼镜店销售的标称由临海市繁华眼镜厂生产（或供货）的“”牌老视镜（型号型号：5059）球镜顶焦度偏差（主子午面二）实测值最大偏差为+0.15D（标准允差应为±0.12D）；个体经营户杜志强销售的标称由临海市唯美眼镜厂生产（或供货）的老视镜（规格型号：KMD3028），柱镜顶焦度实测值最大偏差+0.15D(标准允差应为±0.09D)，超过标准要求。镜片顶焦度就是老视镜度数，若老视镜度数不准，会导致屈光不正，容易出现视力疲劳，严重影响日常生活和工作。

四是两镜片顶焦度互差不合格，有4批次。如阿尔卑斯眼镜（昆山）有限公司上海松江分公司销售的标称由温州市瑞星光学眼镜有限公司生产（或供货）的“”牌老视成镜（规格型号：851），两镜片顶焦度互差实测值0.15D(标准允差应≤0.12D)，超过标准要求。两镜片顶焦度互差不合格，消费者佩戴不符合度数的眼镜，容易出现视力疲劳。

五、标志不合格，有47批次。如上海市长宁区视亮眼镜店销售的标称由深圳市创利源眼镜制品有限公司生产（或供货）的“”牌老视成镜（规格型号：CX8010-3），未标注出厂日期或生产批号。按照国家标准，标志应包括型号、顶焦度、光学中心水平距离；产品名称、生产厂厂名、厂址；产品所执行的标准、出厂日期或生产批号等。标志可以让消费者准确了解产品性能，正确、安全使用，避免错误使用老视镜加深对眼睛的伤害。

根据抽检结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品全面清理，并对销售不合格产品的经营者依法调查处理。同时，市场监管部门提醒消费者选购老视成镜时应注意：

一、应选择正规的眼镜店购买。眼镜店必须有专门的验光师、配镜师（这些人员应具有从业资格证），并配有验光镜片箱、焦度计等必备的计量器具，且经过计量检定合格，在有效期之内，还应有必需的镜架整形设备。

二、选择老视镜前应仔细验光，验光是个比较重要的环节，常用的验光方法有散瞳验光和使用验光仪进行验光，了解每只眼睛的屈光度和两眼瞳距，根据验光结果选择适合自己的老视镜，并现场检验是否符合要求。

三、选购老视镜时，应现场查看包括型号、顶焦度、光学中心水平距离；产品名称、生产厂厂名、厂址；产品所执行的标准、出厂日期或生产批号等信息是否齐全。

四、试戴。选购好眼镜后，应戴上眼镜走一走，看看远处，看看近处，是否头晕、恶心、眼痛，看地面是否平坦、固定物有无倾斜等现象。