上海市市场监管局发布老视成镜监督抽查情况

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对东方购物、抖音、抖音商城、京东、拼多多、淘宝6家网络平台以及青浦、松江、闵行等5个区域42家企业销售的22个品牌60批次老视成镜进行了监督抽查。经检测，有40批次不合格，不合格检出率为66.7%，其中8批次光透射比、镜片顶焦度偏差、光学中心单侧水平允差与国家强制性标准要求不符，另有32批次光学中心垂直互差、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平距离、标志、标记和标识与国家推荐性标准要求不符。

一是光透射比不合格，有1批次。果帮果派商贸（上海）有限公司在淘宝销售的标称由厦门捷视光学有限公司生产(或供货)的“ ”牌蓝光保护老花眼镜，光透射比实测为左镜片70.83%，右镜片71.10% （标准要求应＞80%），与国家强制性标准要求不符。该指标不合格，容易引发视觉疲劳，可能出现头晕、恶心等不适症状。

二是镜片顶焦度偏差不合格，有3批次。如午度光学科技（上海）有限公司闵行第一分公司在万达广场（颛桥店）销售的标称由百庆眼镜厂生产（或供货）的“ ”牌老花镜（生产日期/批号：2019.08.01），实测镜片顶焦度偏差（第一主子午面）左镜片偏差-0.52D，右镜片偏差-0.49D，镜片顶焦度偏差（第二主子午面）左镜片偏差-0.49D，右镜片偏差-0.45D（标准要求应±0.12D），与国家强制性标准要求不符。顶焦度通俗说法就是眼镜的度数，顶焦度偏差越小，度数越准。该指标不合格，将导致戴镜者视力欠矫或过矫，引起调节功能不全、调节反应时间延长，造成视疲劳现象，长期佩戴会使眼睛的自身调节能力下降，伤害戴镜者的视力。

三是光学中心单侧水平允差不合格，有4批次。如温州飞宏眼镜有限公司在抖音商城销售的标称由其生产（或供货）的眼镜，光学中心单侧水平偏差实测为左-1.39，右-1.15（标准允差应为±1.0mm），与国家强制性标准要求不符。该指标不合格，容易引发视觉疲劳。

四是光学中心垂直互差不合格，有6批次。如台州市亲选眼镜有限公司在抖音商城销售的标称由临海市丰瑞眼镜厂生产（或供货）的“ ”牌老视镜，光学中心垂直互差实测为2.32mm(标准要求应≤1.0mm），与标准要求不符。该指标不合格，会造成人眼视物变形，容易出现眼痛、眩晕等视疲劳症状。

五是光学中心水平偏差不合格，有5批次；光学中心单侧水平偏差不合格，有6批次；光学中心水平距离不合格，有3批次。如上海占华贸易有限公司在淘宝销售的标称由临海市多彩眼镜厂生产（或供货）的“ ”牌老视镜，光学中心水平偏差实测为+2.48（标准允差应为±2.0mm），光学中心单侧水平偏差实测为左+1.12，右+1.36（标准允差应为±1.0mm），与标准要求不符。该类指标不合格，眼肌和视力容易疲劳，长期佩戴会导致散光。

六是标志、标记和标识不合格，有38批次。如雷龙眼镜在拼多多销售的标称由临海市梓悦眼镜厂生产(或供货)的“ ”牌老视镜，镜架缺少信息，未标记制造商或供应商的名称或者商标，与标准要求不符。该指标不合格，容易误导消费。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市场监管部门提醒消费者在选购老视成镜时，应注意以下几点：

一、应根据眼睛情况选取合适的眼镜。配镜前应检查眼睛，排除眼疾后，验光确定度数、瞳距。

二、应查看镜片、镜架外包装标识是否有产品名称、型号、制造商或供应商名称和地址、合格证、执行标准等信息，还应查看标志是否标明顶焦度值、轴位、瞳距等参数。

三、所选镜架尺寸应与本人瞳距匹配，如果不匹配，会影响所配眼镜的内在光学质量和配戴舒适性。镜架选择应考虑牢固耐用、弹性好、镀层光滑亮泽、部件装配紧密。